中药药品质量检验实训室建设项目报价表

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控价单价 (元) | 控制合价 (元) | 分项单价报价 (元) | 分项合价报价 (元) | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 技术要求： 1.载气采用AFC气路控制，辅助气采用AFS（Advanced Flow Scout）监控，气路控制非常灵活； 2.可同时支持安装3个或3个以上进样口，包括填充进样口和分流/不分流毛细进样口等； 3.可同时支持安装3个或3个以上检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析； 4.通过键盘、反控工作站设定，可同时对8个模块进行温度控制； 5.温控区：至少8路独立控温； 6.柱箱温度控制：室温上6℃～400℃ (以0.1℃增量任设)； 7.程序升温：≥27阶； 8.升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）； 9. AFC压力控制精度：0.01psi； 10.最大分流比：4500:1； 11.氢火焰检测器（FID）： 最高使用温度：400℃； 最小检测限：≤5 × 10-12g/s（正十六烷） 基线噪音：≤4×10-14A，基线漂移：≤5×10-14A/30min(仪器稳定2小时后)； 线性动态范围：≥107 配电子点火功能。 12.自动进样器位数≥16位； 13.支持前后通道同步或异步进样模式； 14.残留/交叉污染＜1/100000； 15.可选配搅拌/加热/条码扫描/全盘冷却或加热功能 16.工作站/数据处理软件：具备在线分析预览功能 17.支持模拟进样 18.配置清单：主机1套，进样系统1套，工作站1套，氢火焰检测器1个，自动进样器1台，原装进口色谱柱2根，气体净化器1台（三路过滤装置，可单独使用，也可并联或串联使用，有独立的开关阀和压力表，可填装各种吸附过滤材料，耐压：0.8Mpa，有效填装容量210mL*3），氮氢空一体机1台（氮气纯度：O2≤3PPM，露点≤-70℃；氮气流量：0~300mL/min；氮气压力：0~0.4Mpa；氢气纯度：≥99.999%；氢气流量：0~300mL/min；氢气压力：0~0.4Mpa；空气流量：0~200mL/min；空气压力：0~0.45Mpa；最大功率：≥400W；尺寸：500*380*380mm左右），品牌电脑打印机1套（参考I5/4G/1T/21.5、HP-103A） | 1 | 台 | 130000 | 130000 |  |  |  |  |
| 2 | 数显振动筛 | 1.使用范围 ：≤325目 2.振动频率：多档调节，分别≥3000次/分，≥6000次/分 3.振幅选择：0mm—3mm连续调节 4.振动方式： （1）精微振动； （2）间断振动：振幅可在1-2、2-3区间步进调节，每步进一步0.2±0.1mm； （3）连续振动：振幅可在1-2、2-3区间步进调节，每步进一步0.2±0.1m； 三种模式都可精确定时；三种模式都可锁定后关机记忆 5.电源：220V±22V，50Hz±1Hz 6.仪器尺寸： （1）振动单元：ø300×210mm左右 （2）控制单元：280mm×200mm×140mm左右 8.仪器重量：20kg左右 9.包含5套药典标准筛（不锈钢） | 2 | 台 | 8000 | 16000 |  |  |  |  |
| 3 | 酸度计 | 主要特点： 6.0英寸高清液晶显示，按键操作； 支持自动关机，断电保护和回恢复出厂设置等功能；支持IPV4防护等级；标配复合PH等级，电极支架，防尘罩和标准缓冲粉剂；智能检测自动识别 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；支持自动和手动温度补偿； 自动识别1-3点PH电极标定；自动识别GB4.00PH.6.86PH，9.18PH三种PH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液。 可测量PH，温度，mv自动识别缓冲溶液，设置；数据管理，信息追溯，支持数据储存、删除和查阅，支持存贮测量结果50套以上； 技术参数 1.仪器级别：0.01级; 2.电压： 范围：(-1999～1999)mV 最小分辨率：1mV 电子单元示值误差：±0.1%FS 3.pH范围：(-2.00～18.00)pH 最小分辨率：0.01pH 电子单元示值误差: ±0.01pH 4.温度： 范围：(-5.0～110.0)℃ 最小分辨率：0.1℃ 电子单元示值误差：±0.2℃ 电源适配器：输入: AC100～240V, 输出: DC9V 尺寸(mm)：242 * 195*68左右，重量(kg)： 0.9左右 | 4 | 台 | 2500 | 10000 |  |  |  |  |
| 4 | （自动）水分测定仪 | 1.测量方法:环形管卤素灯加热系统和高精度称量技术。 2.称重量程:≥110g 3.称重精度:≤0.005g 4.含水率精度: ≤0.1%。 5.准确度（超过5g）:≤ 0.1%。 7.干燥温度:室温-199摄氏度 8.测量程序:≥16组 9.测量方式:自动/定时/手动 10.接口:标准RS-232接口 11.数据存储功能:≥15组。 12.操作环境:5-40℃，湿度低于85% 13.样品盘50个（铝制，可水洗），尺寸：直径90MM左右。 | 1 | 台 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
| 5 | 智能崩解仪 | 1.定时范围：≥10小时内任意设定。 2.温度预置范围：30-40.0℃任意设定，显示分辨率为0.1℃ 3.控温精度：≥±0.3℃ 4.吊篮升降频率：30~32次/分钟 5.吊篮升降振幅：55mm±1mm 6.筛网至杯底最小间距：25mm±2mm 7.筛网孔径：2mm、1mm、0.425mm、0.71mm（不锈钢材质316L防腐蚀） | 1 | 台 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
| 6 | 解剖镜 | 1.光学系统： 立体光学显微镜 2.观察头：双目立体视角镜体，45度倾斜 3.目镜：大视野目镜 WF10X/F.N.22mm 4.变倍物镜：0.5X-8X 5.变倍比：6.3 : 1 6.工作距离（可调节）：30mm-160mm 7.瞳距调节：52mm-75mm 8.辅助物镜：0.5X，2X 9.载物台圆板：ø125mm 左右玻璃板 10.照明系统：LED反射光照明 | 10 | 台 | 2500 | 25000 |  |  |  |  |
| 7 | 紫外分析仪 | 1.电源：220V 2.紫外功率（W）：16-48 3.白光功率（W）：8-24 4.标准配置：紫外、白光 5.紫外波长：254nm、312nm、365nm | 5 | 台 | 950 | 4750 |  |  |  |  |
| 8 | 角转子 | 1.容量（管数×mL）：6×50mL 2.最高转速（r/min)：≥ 13000r/min 3.最大离心半径（CM):9.954CM左右 4.最大相对离心力（xg):≥ 18840 | 1 | 个 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |
| 9 | 角转子 | 1.容量（管数×mL）：4×100mL 2.最高转速（r/min)：≥12000r/min 3.最大离心半径（CM):9.212CM左右 4.最大相对离心力（xg): ≥14850 | 1 | 个 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| 10 | 旋涡混合器 | 1.功率（w）：12-40。 2.振荡方式：圆周 3.周转直径（mm）：4.5-5左右 4.转速范围：0-4000rpm 5.运行方式：连续运转/点动 6.净重(kg)：2.-3左右 | 1 | 台 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 11 | 窗帘+防嗮膜 | 1.规格4.288 m *2.024m 2.窗户防晒膜全黑，窗帘深色系 3.包窗帘支架和安装打孔等一系列附加费用 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |  |  |  |  |
| 12 | 四驱后旋192柴油风冷直连微耕机（电启动电瓶） | 1.油耗0.4-0.6L/小时。 2.油箱容量：≥2.5L 3.整机重量： 90KG左右 4.工作效率：2-5亩/小时 5.传动方式：皮带+变速箱 6.发动机类型：单缸，四冲程，缸体直径73mm左右。 7. 最高转速：≥3600转/分钟，正常工作状态：2800-3000转/分钟。 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |  |  |  |  |
| 13 | 照度测试仪 | 1.测量范围：0～200000LUX 2.温度量程：-20℃～50℃（-4～122℉） 3.温度探头：NTC热敏电阻。 4.取样次数：≥2次/秒 5.电源：3节AAA电池 6.数据储存量：手动≥60笔，自动≥2000笔。 | 2 | 个 | 260 | 520 |  |  |  |  |
| 14 | 冰柜 | 1.冷冻/冷藏体积（L）：≥518 2.耗电量(kw*h/24h：1.26左右 3.冷冻能力(kg/12h)：≥17 4.能效等级：≤2级 5.外形尺寸（mm）（含把手、铰链）：1650*715*845左右 | 1 | 台 | 3700 | 3700 |  |  |  |  |
| 15 | 调温电热套 | 1.规格：500mL 2.功率：300W左右 3.可调温范围：0-380℃ 4.电源电压：220V±22V 5.数显控温 | 16 | 台 | 240 | 3840 |  |  |  |  |
| 16 | 医药收银机 | 1.收银一体机1套（包含钱箱，显示器，小票机，键盘，内置主机，顾客显示器（可旋转）等，钱箱尺寸：410*430mm左右，屏幕尺寸：240*390mm左右，整体高480mm左右）。 2.医药V6软件1套（拥有符合GSP要求的功能，可用于过药监局检查，支持药品扫码录入、拆零、批次有效期管理、采购进货、零售收银、库存查询盘点、营业报表查询，营业员业绩提成，会员充值积分折扣，积分兑换礼品，会员日双倍积分，会员生日提醒，可以设置一个零售价，三个以上等级会员价，三个以上批发价、支持批发开单，打印三联出库单，批发客户月结，药品养护记录、药品报损、有效期预警、首营药品管理、首营企业管理、处方药管理、含麻药品拦截实名登记、门诊挂号，写病历，处方开单、门诊结算药品质量验收记录、中药装斗清斗记录、前台零售近效期提醒、疫情防控药品登记药品温度湿度记录等。）。 3.支付扫描枪1把。 | 2 | 套 | 3000 | 6000 |  |  |  |  |
| 17 | 5mL移液枪 | 1.可调量程：0.5-5mL 2.其中0.5 mL不准确度±2.4%左右，不精确度±0.6%左右，2.5 mL不准确度±1.2%左右，不精确度±0.25%左右，5 mL不准确度±0.6%左右，不精确度±0.15%左右 | 1 | 把 | 2300 | 2300 |  |  |  |  |
| 18 | 10mL移液枪 | 1.可调量程：1-10mL 2.其中1 mL不准确度±3.0%左右，不精确度±0.6%左右，5 mL不准确度±0.8%左右，不精确度±0.2%左右，10 mL不准确度±0.6%左右，不精确度±0.15%左右 | 1 | 把 | 2300 | 2300 |  |  |  |  |
| 19 | 电子游标卡尺 | 1.最大量程：500mm 2.数显屏幕 3.读数值：0.01 | 2 | 把 | 435 | 870 |  |  |  |  |
| 20 | 空调 | 1.空调匹数：5匹 2.能效等级：≤3级 3.额定制冷量：≥12010W 4.额定制冷功率：≥3800W 5.额定制热量：≥12800W 6.额定制冷功率：≥3940W 7.制冷剂：.R32 8.电辅热加热功率：≥3200W 9.室内机(mm)：587*1882*394左右 10.室外机(mm)：1250*1032*412左右 11.循环风量：≥2050m3/h左右 12.包含所需延长线，打孔，安装等所有附加费用 | 1 | 台 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |
| 21 | 铁架台套装 | 1.杆长100cm，不锈钢材质，直径12mm左右 2.铸铁底座，尺寸22*14.2cm左右 3.烧瓶夹1个，最大开口约6.5cm 4.十字夹3个，长8-11cm左右 5.大号铁圈1个，内径90mm左右 7.小号铁圈1个，直径60mm左右 8.滴定蝴蝶夹1个（双侧，高10cm左右，长22cm左右） | 20 | 套 | 112 | 2240 |  |  |  |  |
| 22 | 戥秤 | 1.圆盘型，100g 2.全黄铜加厚材质(秤杆，秤盘，链子，秤砣，插销都是纯铜材质)，圆盘直径9cm左右，秤杆长20-35cm， | 50 | 条 | 100 | 5000 |  |  |  |  |
| 23 | 真空干燥器套装 | 1.白色真空干燥器1个，规格：≥400mm，无铅玻璃材质。 2.棕色真空干燥器1个，规格：≥400mm，无铅玻璃材质。 3.无油隔膜真空泵1个，输入功率≥50W，真空压力≥92kpa，抽气流量≥15L/min，重量3-4kg左右，尺寸：240*135*235mm左右。 4.与真空干燥器盖子配套的阀门与胶管 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 252920元 |  |  | / | / |